## Slide 1: Contrôle de qualité en tdm
Code de Sécurité 35 (section C)
Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR

## Slide 2: Programme d’assurance de la qualité
Actions organisées destinées à donner la certitude que les appareils radiologiques et leurs composantes produisent de façon fiable une information diagnostique de qualité avec des doses minimales.

## Slide 3: Procédures et équipement d’essai de contrôle de la qualité
L’essai de contrôle de la qualité d’un système radiologique comprend des étapes importantes :
  La vérification de l’intégrité et de la stabilité de la mécanique du système (mécanismes de sécurité, libération automatique du patient, commandes motrices, verrouillage des commandes)
  La vérification du rendement de l’équipement auxiliaire (appareil à développer)
  La vérification du rendement des rayons X
  La vérification du rendement de l’imagerie ou de diagnostic (évaluation des doses)

## Slide 4: Synthèse des contrôles de qualité en TDM
Un rôle important dans la gestion et la coordination du programme de CQ est attribué au TIM.
  Professionnel le plus à même de faire des liens en ce qui à trait à :
    La réduction de la dose
    L’impact sur la qualité des images
    Besoins cliniques des radiologistes
    Respect principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
  Chaque établissement est responsable de désigner un TIM responsable du CQ

## Slide 5: Contrôles de qualité quotidiens
Source : Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR, 2014, pages 7 – 8
https://www.creaform3d.com/blog/fr/demystifier-la-difference-entre-le-controle-qualite-et-lassurance-qualite/

## Slide 6: Contrôles de qualité quotidiens
État de l’équipement
  Inspection visuelle : Aucune composante lâche ou brisée
  Vérification des touches STOP
    Vérifier si possible de retirer la table manuellement
  Test des touches du panneaux de commande du statif
    Positionnement de la table
    Inclinaison du statif
    Mise en marche du repère lumineux
    Position zéro
    Retrait de la table

## Slide 7: Contrôles de qualité quotidiens
État de l’équipement
  Contrôle du repère lumineux à laser :
    s’assurer que les 3 axes du laser fonctionnent (x, y, z)
  Si le repère lumineux ne fonctionne pas :
    Arrêter l’acquisition
    Appeler le service technique

## Slide 8: Contrôles de qualité quotidiens
État de l’équipement
  Vérification de l’interphone (dans les 2 sens)
  Vérification du plateau de la table (mobilité, propreté)
    S’assurer de pouvoir retirer manuellement le plateau de la table
    Pas de produit de contraste, sang ou autre agent contaminant

## Slide 9: Contrôles de qualité quotidiens
Calibration et stabilité du TDM
  Effectuer les calibrations quotidiennes requises et s’assurer sommairement de la stabilité des performances du TDM.
    Réchauffement du tube (check-up)
    Calibration dans l’air
    Indice de bruit (valeur UH)
    Homogénéité
  Matériel requis :
    Fantôme d’eau du manufacturier
  Méthode :
    S’assurer que la fenêtre de mylar (fenêtre du statif) est propre (ne contient aucun artéfact, pas de PDC)
    S’assurer que le centre du statif est libre de tout objet, qu’il n’y a personne dans la salle d’examen et que les portes soient fermées

## Slide 10: Contrôles de qualité quotidiens
Calibration et stabilité du TDM
  Méthode (suite):
    Initiez le réchauffement du tube, en sélectionnant le protocole approprié (check-up)
      S’assurer qu’aucun message d’erreur n’apparait (s’il y a lieu, faire les suivis requis et notez tout code d’erreur et le suivi effectué dans un registre)

## Slide 11: Contrôles de qualité quotidiens
Calibration et stabilité du TDM
  Méthode (suite):
    Effectuer la calibration dans l’air en sélectionnant le mode de calibrage requis (aucun fantôme n’est requis à cette étape)
      S’assurer qu’aucun message d’erreur n’apparait (s’il y a lieu, faire les suivis requis et notez tout code d’erreur et le suivi effectué dans un registre)

## Slide 12: Contrôles de qualité quotidiens
Calibration et stabilité du TDM
  Méthode (suite):
    Vérifier les valeurs des nombres CT (unité UH) de l’eau, avec le fantôme
      Mode Tête
      Mode Corps
    Sélectionner le protocole standard de contrôle de qualité (utiliser toujours le même protocole)
    Placer le fantôme à l’extrémité de la table (à la position tête)
    Positionner le fantôme à l’isocentre

## Slide 13: Contrôles de qualité quotidiens
Calibration et stabilité du TDM
  Méthode (suite):
    Balayer le fantôme avec le protocole approprié
      Noter tout code d’erreur, s’il y a lieu
    Sélectionner une image au centre du fantôme
      Vérifier la présence d’artéfact
    Tracer 5 régions d’intérêts (ROI)
      Au centre
      À 12h
      À 3h
      À 6h
      À 9h
      Le diamètre devrait être environ 10% du diamètre de fantôme
S’effectue automatiquement

## Slide 14: Contrôles de qualité quotidiens
Calibration et stabilité du TDM
  Méthode (suite):
    Notez dans le rapport, pour chaque ROI :
      Le nombre CT moyen (M)
      La déviation standard (SD)
    Comparer les résultats aux résultats précédents
    Calculer les écarts entre le M du ROI central et chacun des ROI périphériques
    Avisez le technicien de service, les services biomédicaux et/ou le physicien, s’il y a lieu
      Noter le suivi effectué dans le rapport, s’il y a lieu

## Slide 15: Contrôles de qualité quotidiens
Calibration et stabilité du TDM
  Critères de conformité :
    Aucun message d’erreur affiché
    La valeur de M de chaque ROI, doit être de 0 ± 4 UH
    L’écart entre la valeur M de chaque ROI périphériques et la valeur M du ROI central doit être ≤ 5 UH
    Les valeurs de SD doivent être similaires aux valeurs de SD obtenues habituellement lors de CQ.
    Aucune dérive des résultats obtenus quotidiennement n’est observée

## Slide 16: Contrôles de qualité quotidiens
Fonctionnement des indicateurs
  S’assurer du fonctionnement adéquat des indicateurs de la console et du statif

## Slide 17: Contrôles de qualité quotidiens
Évaluation sommaire des stations d’acquisition et de reconstruction
  S’assurer sommairement de la calibration des moniteurs d’acquisition et de reconstruction
  Matériel requis :
    Mire TG18-QC
Déjà vue dans le cours de mammographie en CQ, il s’agit du même fonctionnement en TDM

## Slide 18: Contrôles de qualité trimestriels
Source : Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR, 2014, page 8
RRP : Responsable de la radioprotection

## Slide 19: Contrôles de qualité trimestriels
Contrôle des accès
  S’assurer que les mécanismes en place de contrôle de accès à la salle TDM sont suffisants et fonctionnels.
  Méthode :
    Noter le nombre d’accès direct à la salle de TDM
    Vérifier que les portes de ces accès puissent être verrouillées de l’intérieur (empêcher que des gens entrent dans la salle en cours d’examen)
    Vérifier s’il y a présence d’un mécanisme d’interruption de l’émission de rayons X lorsqu’une porte s’ouvre. Si un tel mécanisme existe, vérifier son fonctionnement
    Vérifier que le témoin lumineux est en fonction durant l’émission des rayons X

## Slide 20: Contrôle des accès
Note : La fonction blocage du rayonnement n’est pas en fonction au cégep, d’où l’importance de verrouiller les portes de la salle de radiation et de toujours passer par la porte derrière le contrôle pour entrer dans la salle

## Slide 21: Contrôles de qualité trimestriels
Contrôle des accès
  Critères de conformité :
    Les accès à la salle TDM sont contrôlés
    Un voyant lumineux à l’extérieur de la salle TDM est en fonction lors de l’émission de rayons X

## Slide 22: Contrôles de qualité trimestriels
Dosimétrie personnelle
  S’assurer que les expositions des travailleurs en TDM respecte le principe ALARA et est en deçà des limites recommandées
  Matériel requis : Rapport de dosimétrie (produit par le fournisseur de dosimètre personnel)
  Méthode :
    Vérifiez, pour les dosimètres de corps de chaque travailleur visé :
      La dose cumulée pour la période
      La dose annuelle cumulée
    Idem pour les dosimètres d’extrémité de chaque travailleur visé.
RRP : Responsable de la radioprotection

## Slide 23: Contrôles de qualité trimestriels
Dosimétrie personnelle
  Méthode (suite) :
    Vérifiez si des travailleurs visés ont cumulé pour la période, ou pour l’année une dose significativement supérieure aux autres travailleurs qui effectuent le même type de tâches. Si c’est le cas :
      Déterminer l’origine de cette dose, avec le travailleur s’il y a lieu
      S’il y a lieu, réviser avec le travailleur les pratiques de travail (améliorer celle-ci et réduire les risques d’expositions inutile)
    Rencontrez individuellement tout travailleur dont la dose cumulée dépasse les normes recommandées afin de :
      Évaluer avec celui-ci, l’origine de cette dose
      Déterminer s’il y a lieu d’améliorer les façon de travailler afin de réduire l’exposition inutile.

## Slide 24: Contrôles de qualité trimestriels
Dosimétrie personnelle
  Méthode (suite) :
    Implantez des mesures pour réduire l’exposition inutile des travailleurs, s’il y a lieu.
    Évaluez l’efficacité des modifications implantées
    Complétez le rapport

## Slide 25: Contrôles de qualité trimestriels
Dosimétrie personnelle
  Critère de conformité
    Limites d’exposition annuelles pour les travailleurs n’effectuant pas de procédure interventionnelles (même que pour le public général)
    Limites d’exposition annuelles pour les travailleurs pouvant être exposés à des niveaux supérieurs dans le cadre de leur fonction
Tout le corps | 1 mSv
Cristallin | 15 mSv
Peau et extrémités | 50 mSv
Tout le corps | 50 mSv (MAX 100 mSv/ 5 ans)
Cristallin | 50 mSv (MAX 100 mSv / 5 ans)
Peau et extrémités | 500 mSv

## Slide 26: Contrôles de qualité trimestriels
Dosimétrie personnelle
  Critère de conformité
    Stagiaires et étudiants, la dose cumulée annuellement doit être inférieure à :
    Un travailleur, un stagiaire ou un étudiant ne devrait pas recevoir sans raison une dose significativement plus élevée que les doses relevées habituellement dans le même groupe de travailleur, pour la même période et la même année.
Tout le corps | 1 mSv
Cristallin | 15 mSv
Peau et extrémités | 50 mSv

## Slide 27: Contrôle de qualité semestriel
Source : Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR, 2014, page 8
TGBM : Technologue géni biomédical

## Slide 28: Contrôle de qualité semestriel
Performance des stations de lecture de TDM
  Évaluez les performances de toutes les stations de lecture utilisées en TDM. Spécifiquement :
    Conditions de lecture dans la pièce
    États des moniteurs et propreté des écrans
    Luminance et son uniformité
    Calibration de l’échelle de gris
    Distorsion géométrique
    Présence d’artéfacts
    Etc.
TGBM : Technologue géni biomédical

## Slide 29: Contrôle de qualité semestriel
Performance des stations de lecture de TDM
  Matériel requis
    Mire TG18-QC, TG18-CT, TG18-UN, TG18-UNL, TG18-LN12
    Photomètre
    Règles millimétrique
Déjà vue dans le cours de mammographie en CQ, il s’agit du même fonctionnement en TDM

## Slide 32
Les méthodes d’utilisation et les critères de conformité se retrouvent dans le document :
Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR, pages 25 à 32
Disponible sur MOODLE

## Slide 33: Contrôles de qualité annuels
Source : Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR, 2014, pages 8 - 9

## Slide 34: Contrôles de qualité annuels
Source : Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR, 2014, page 10

## Slide 35: Contrôles de qualité annuels
Vérification des registres d’entretien préventif et correctifs
  S’assurer que les entretiens préventifs et les correctifs requis sont effectués
  Matériel requis :
    Rapports de maintenance préventive
    Preuves de correctifs
    Registres de contrôle de qualité
TIM

## Slide 36: Contrôles de qualité annuels
Vérification des registres d’entretien préventif et correctifs
  Méthode :
    Révisez les rapports de maintenance préventive
    Vérifiez que les correctifs requis ont été effectués
    Consulter le TGBM au besoin
    Faire le suivi des correctifs en attente jusqu’à leur complétion
    Faire vérifier le TDM par le physicien/ingénieur suite à une intervention majeure (changement tube à Rx, alimentation du tube, système de détection, etc.)
    Compléter le rapport

## Slide 37: Contrôles de qualité annuels
Vérification des registres d’entretien préventif et correctifs
  Critère de conformité :
    Les maintenances préventives requises sont effectuées aux fréquences requises
    Correctifs requis ont été effectués
    Correctifs incomplets respectent la planification de correction prévue
    Les vérifications additionnelles requises par le physicien/ingénieur, ont été effectuées suite aux correctifs, s’il y a lieu
    Des vérifications additionnelles requises par le physicien/ingénieur, ont été planifiées en prévision de la complétion, s’il y a lieu

## Slide 38: Contrôles de qualité annuels
Vérification des vêtements protecteurs
  S’assurer de la présence et de l’intégrité des vêtements protecteurs
  Matériel requis : Non applicable
  Méthode :
    Vérifiez la disponibilité en nombre suffisant de vêtements protecteurs adéquats
    Vérifiez que les vêtements protecteurs sont rangés selon les recommandations du manufacturier (ex : ne pas plier les tabliers plombé)
    Vérifiez l’intégrité de chacun des vêtements à l’aide d’un appareil de radiographie ou radioscopie
    Complétez le rapport
TIM ou RRP

## Slide 39: Contrôles de qualité annuels
Vérification des vêtements protecteurs
  Critère de conformité
    Disponibilité en nombre suffisant de vêtements protecteur pour répondre aux besoins des travailleurs, des patients et de leur accompagnateurs
    Vêtements rangés selon les recommandations du manufacturier lorsqu’ils sont inutilisés
    Les vêtements sur lesquels on observe une zone totale déficiente de plus de 1 po2 ne sont pas acceptables
    Les vêtements sur lesquels on observe des défauts près de la thyroïde ou des organes génitaux, d’un diamètre de plus de 5mm ne doivent pas être utilisés
    Les vêtements sur lesquels sont observés des défauts en nombre et en dimension suffisante pour nuire à sa fonction protectrice ne doivent pas être utilisés

## Slide 40: Contrôles de qualité annuels
Information
  S’assurer que les informations techniques et informatiques concernant le TDM et ses fonctionnalités sont à jour
  Matériel requis : Non applicable
  Méthode :
    Vérifiez les informations techniques du TDM (marque, modèle, numéro de série)
    Vérifier s’il y a eu des mises à jours techniques ou informatiques
    Vérifiez s’il y a eu des ajouts de nouvelles fonctionnalités et, s’il y a lieu, si des travailleurs ont reçus des formations en lien avec ces nouvelles fonctionnalités
    Complétez le registre
TIM ou physicien/ingénieur

## Slide 41: Contrôles de qualité annuels
Information
  Critère de conformité :
    Les mises à jour techniques et informatiques requises pour le TDM, sont installées
    Suite à l’installation de nouvelles fonctionnalités sur le TDM, des travailleurs ont reçus une formation adéquate

## Slide 42: Contrôles de qualité annuels
Les prochains tests pour le CQ sont effectués par les physiciens ou les ingénieurs, pour plus de renseignement, consultez le document suivant (disponible sur MOODLE) :
Guide québécois de contrôle de qualité et de radioprotection en imagerie médicale, CECR, pages 37 à 80

## Slide 43: Contrôles de qualité annuels

## Slide 44: Contrôles de qualité annuels

## Slide 45: Contrôles de qualité annuels

## Slide 46: DEVOIRS
Pour le prochain cous théorique (mercredi 2 février) je vous demande d’avoir en votre possession le Chapitre 2 de vos notes de cours : Tête, système respiratoire et abdomen
(page 2,3 à 2,21 inclusivement)