## Slide 1: Retour sur l’exercice du contrôle de qualité

## Slide 2: État de l’équipement
État de l’équipement |  |  |  | 
Vérification |  | Fonctionnel | Non-fonctionnel | Remarques
Inspection visuelle |  |  |  | 
Vérification des touches STOP |  |  |  | 
Test des touches du panneaux de commande du statif | Positionnement de la table |  |  | 
 | Inclinaison du statif |  |  | 
 | Mise en marche du repère lumineux |  |  | 
 | Position zéro |  |  | 
 | Retrait de la table |  |  | 
Contrôle du repère lumineux à laser (x, y, z) |  |  |  | 
Vérification de l’interphone |  |  |  | 
Vérification du plateau de la table | Mobilité |  |  | 
 | Propreté |  |  | 
S’assurer de la mobilité
de la table

## Slide 3: État de l’équipement
Fonctionnement des indicateurs |  |  |  | 
Vérification | Fonctionnel | Non-fonctionnel | Remarques | 
Console de commande |  |  |  | 
Statif |  |  |  | 
Réchauffement et calibration dans l’air du TDM |  |  |  | 
Vérification | Fonctionnel | Non-fonctionnel | Remarques | 
Réchauffement du tube (check-up) |  |  |  | 
Calibration dans l’air du TDM |  |  |  | 
S’assurer qu’il n’y a aucun code d’erreur lors de ces vérifications.

## Slide 4: Homogénéité de l’eau
Homogénéité de l’eau : MODE CORPS |  |  |  |  | 
Coupes | Centre | 3h | 6h | 9h | 12h
Coupe 1 |  |  |  |  | 
Coupe 2 |  |  |  |  | 
Coupe 3 |  |  |  |  | 
Coupe 4 |  |  |  |  | 
Coupe 5 |  |  |  |  | 
Coupe 6 |  |  |  |  | 
Coupe 7 |  |  |  |  | 
Prendre la valeur du ME =
Moyenne des UH du ROI
Prendre la valeur du DI =
Valeur de déviation des UH par rapport au centre (pas de calcul à faire), donc la différence des UH

## Slide 6: Homogénéité de l’eau
Mode CORPS =
7 coupes
Mode TÊTE =
3 coupes

## Slide 7: Homogénéité de l’eau
Quel est l’écart permise entre la valeur du centre et celles en périphérie ?
En fonction des vos valeurs, est-ce que le test d’homogénéité est réussi (mode tête et corps) ?
± 5 UH
Oui, puisque tout les valeurs des DI (différence des UH) sont inférieures à 5 UH

## Slide 8: En fonction de ces valeurs, est-ce que le test d’homogénéité est passable ?
ME = 4,52
ME =
-1,02
ME = 2,25
ME =
-3,20
ME = -0,40
Petit rappel :
ME = Valeur moyenne en UH du ROI
Il faut alors déterminer les DI !!
ME central = -1,02 UH
DI 12h =
DI 3h =
DI 6h =
DI 9h =
5,54 UH
0,62 UH
3,27 UH
2,18 UH

## Slide 9: Contrôles des accès
Nombre d’accès direct à la salle ?
Est-ce possible de verrouiller chaque accès à la salle par l’intérieur ?
Est-ce qu’il y a présence d’un mécanisme d’interruption de l’émission à rayon X ?
Est-ce qu’un voyant lumineux est présent pour chaque accès à la salle ?
Est-ce que chacun des voyants lumineux est fonctionnel ?
3 accès
Oui
Non
Oui
Oui