## Slide 1: Indices de dose

## Slide 2: Radiographie et radioscopie
Produit de dose-surface (PDS)
  En anglais: Dose area-product (DAP).
  DE (dans l’air) x surface d’ouverture du champ d’irradiation.
  Mesuré par une chambre d’ionisation à la sortie du tube ou calcul par logiciel intégré.
  Différentes unités possibles:
    Gy.cm2, mGy.cm2, mGy.m2, µGy.m2, etc.
  Exemple PDS = 400 mGy.cm2 = 0,4 Gy.cm2 = 40 µGy.m2
1 mGy x (20 cm x 20 cm) = 400 mGy.cm2

## Slide 3: PDS
Indépendant de la distance entre la source et la surface d’entrée.
La surface exposée augmente comme le carré de la distance mais le nombre de rayons X diminue selon le carré de cette distance.
Borb, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inverse_square_law.svg

## Slide 4: PDS
Permet de quantifier la dose délivrée lors d’un examen de graphie ou scopie et de mieux identifier les effets d’une exposition:
  6 Gy sur 10 cm2 = érythème
  6 Gy au corps entier = mort
Sur les appareils modernes, le PDS est mesuré et affiché à chaque exposition.
Conversions PDS → DOSEWIZARD https://www.dosewizard.com/2011/06/dap-converter.html

## Slide 5: Affichage du PDS (exemple salle 2)

## Slide 6: PDS
Le PDS ne prend pas en compte la rétrodiffusion comme le calcul de dose à la peau (que nous verrons plus tard).
Cependant, il s’agit d’un indice de dose permettant de:
  Donner facilement une indication de la dose reçue par un patient,
  Comparer les doses émises par un établissement pour différents examens avec les niveaux de référence diagnostics (NRD).

## Slide 7: Mammographie
Les appareils fournissent des rapports de dose. Voici les valeurs fournies:
Dose à la peau (mGy)
  Entrance Skin Air Kerma (ESAK mGy)
Dose à l’entrée du sein
  Entrance Skin Dose (ESD)
  Peu considéré en mammographie
  Sein absorbe très rapidement le faisceau de rayons X (faible énergie: 22 à 34 kVp)

## Slide 8: Mammographie
Dose glandulaire moyenne (DGM mGy)
  Énergie déposée, en moyenne, par unité de masse glandulaire.
  Dose qui est habituellement utilisée en mammographie.
DAP (mGy)
DGM (mGy)
Adaptation, Source : UVMaF, http://www.uvmaf.org/UE-gynecologie/examen_paraclinique/site/html/10.html

## Slide 9: Tomodensitométrie (TDM)
CTDIvol (mGy)
  Tient compte de la dose transmise au patient pour une rotation du tube.
PDL (mGy.cm)
  Produit dose longueur
  CTDIvol (mGy) x longueur d’exploration (cm)

## Slide 10: Rapports de dose
Les fabricants doivent fournir un rapport de doses pour chaque examen réalisé.
Exemple, graphie:

## Slide 11: Rapports de dose - TDM

## Slide 12: Références
https://cerf.radiologie.fr/sites/cerf.radiologie.fr/files/files/enseignement/pdf/04%20Radioprotection%20DES%202018DS%20partie%202%20160118.pdf